需求参数指标表

| 一 | 技术部分 |  |
| --- | --- | --- |
| *1 | 适用范围 | 用于开放手术中对人体组织进行切割和凝血。 |
| 2 | 配套刀头 | 单极刀头，可适用于骨科等开放手术操作。 |
| *3 | 工作条件 | 无需辅助设备，无需生理盐水降温。 |
| 4 | 工作模式 | 具备单极切割和单极凝血模式 |
| 5 | 工作频率 | ≥2MHz |
| 6 | 高频漏电流 | ≤150mA |
| 7 | 最大输出功率 | ≥60W |
| 8 | 最大切割功率 | ≤45W，可调档位≥10档 |
| 9 | 最大凝血功率 | ≤60W，可调档位≥10档 |
| 10 | 最大输出电压 | 切割模式下≤1000V，凝血模式下≤2000V |
| *11 | 刀头工作温度 | 50-100℃ |
| 12 | 能量激发方式 | 具备手控 |
| 13 | 开机自检 | 具备开机自检功能 |
| 14 | 刀头识别 | 设备自动识别刀头 |
| 15 | 参数预设 | ≥4组常用参数存储和快速回调 |
| 16 | 中性电极阻抗监测功能 | 具备中性电极阻抗监测功能，正常工作阻值：单片中性电极，≤30Ω；双片中性电极，30-130Ω。当电阻超过正常工作范围时将引起声、光提示，并禁用输出功率。 |
| 17 | 故障报警 | 具备报警功能，可图文显示故障，以便于迅速找出问题，排除故障。 |
| *18 | 支持连续工作时长 | ≥4小时 |
| *19 | 设备配置 |  |
| *19.1 | 等离子手术系统 | 1套 |
| *19.2 | 单极等离子刀头 | 1把 |
| 二. | 商务部分 |  |
| 1 | 验收要求 |  |
| 1.1 | 交货时限 | 90天内交付 |
| 1.2 | 生产日期 | 生产日期应在到货验收时间1年以内。同时，如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内。 |
| 1.3 | 到货验收 | 供货商负责按医学工程处要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。 |
| 1.4 | 质量验收 | 根据医院要求免费提供设备到货后的首次计量等必要验收检测，并向医学工程处提供计量证书、检测报告等作为质量验收必要证明文件。设备保修期以质量验收合格之日起计算。 |
| 1.5 | 技术手册 | 免费提供项目中文版使用手册、维修维护手册和维修密码，免费提供系统操作和维修的必要专用工具及技术咨询。 |
| 2 | 培训要求 |  |
| 2.1 | 培训要求 | 对采购人免费提供不限次培训服务，包括但不限于使用操作、维修、维护、检测等。 |
| 3 | 售后要求 |  |
| 3.1 | 保修期 | 整机原厂终身保修。 |
| 3.2 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于2次。记录维护保养报告留采购人备案。 |
| 3.3 | 维修响应 | 要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后4小时内到场。 |
| 3.4 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：3延长保修期。 |
| 3.5 | 升级交互 | 免费开放所有数字通讯接口及协议。终身免费提供系统软件升级服务。 |
| 3.6 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |
| 3.7 | 备机备品 | 免费提供备用机和备品。 |
| 3.8 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |
| 三. | 其他 |  |
| 1 | 验收期限 | 货物全部交付后30天内完成验收 |
| 2 | 付款方式 | 验收完成后，支付设备总价款的90%，质保期满12个月，且经确认无质量问题再支付剩余尾款。 |