| 序号 | 参数指标 | 科室需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格 |  |
| 1 | 单台价格预算 | ≤8000元 |
| 二 | 技术部分 |  |
| 1 | 设备用途 | 核医学科日常工作中辐射检测使用。 |
| 2 | 测量射线类型 | α、β、γ和X射线。 |
| 3 | 探测器 | 内置GM计数器或塑料闪烁体探测器。 |
| 4 | 显示 | 四位数字液晶显示器。 |
| 5 | 测量项目 | 辐射剂量率、射线计数率、表面沾污活度。 |
| 6 | 测量及报警范围 |  |
| 6.1 | mR/h (毫伦/小时) | 测量：0.01-100，报警：0.01-50 |
| 6.2 | μSv/h (微西弗/小时) | 测量：0.01-1,100，报警：0.01-500 |
| 6.3 | 总计数 | 0-9,999,000 |
| 7 | 灵敏度 | 以Cs-137为参照时，≥3,500CPM/mR/h。 |
| 8 | 相对误差 | ≤±15% |
| 9 | 报警功能 | 声光报警，报警阈值连续可调。 |
| 10 | 显示屏 | 四位数字液晶显示屏。 |
| 11 | 电池 | 内置可充电电池，待机时间≥20h。 |
| 三 | 商务部分 |  |
| 1 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于1次。记录维护保养报告留采购人备案。 |
| 2 | 维修响应 | 提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务，工程师报修后24小时内到场。 |
| 3 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：3延长质保期。 |
| 4 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |
| 5 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上供应。 |
| 6 | 技术手册 | 提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。 |
| 7 | 易损件及耗材 | 如有，厂家提供易损件及耗材的清单、价格及更换周期。 |
| 8 | 质保期 | 整机原厂全保≥3年。 |
| 9 | 培训服务要求 | 设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。 |
| 四 | 其他条款 |  |
| 1 | 交货时间 | 合同签订后接到买方通知30天内交付。 |
| 2 | 验收期限 | 到货后30天内完成验收。 |
| 3 | 付款方式 | 验收合格后，支付总价款的100%。 |
| 4 | 生产日期 | 产品生产日期应在1年以内。 |
| 五 | 设备配置（单套） |  |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 计量检测合格证书 | 1份 |