| 序号 | 参数 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格 |  |
| 1 | 单台价格预算 | ≤9000元 |
| 二 | 技术部分 |  |
| 1 | 最高转速 | ≥5,000rpm，精度≤±20rpm |
| 2 | 最大相对离心力 | ≥4,000xg |
| 3 | 容量 | ≥4×100ml |
| 4 | 电机 | 交流变频或直流无刷电机 |
| 5 | 加减速 | 具备加速/减速率选择，加速≥9档，减速≥9档 |
| 6 | 定时范围 | 1～99min |
| 7 | 显示 | LCD液晶显示 |
| 8 | 报警功能 | 不平衡、过速、过压报警 |
| 9 | 安全性能 | 具有转子自动识别，门锁、超速、过温、落盖保护。 |
| 10 | 外形尺寸 | ≤600mm×450mm×350mm（W×D×H） |
| 11 | 净重 | ≤60kg |
| 12 | 噪音 | ≤65dB |
| 三 | 商务部分 |  |
| 1 | 维护保养 | 每年免费提供正规保养不少于2次。记录维护保养报告留采购人备案。 |
| 2 | 维修响应 | 提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。 |
| 3 | 完好率 | ≥95%，超出天数按1：2延长保修期。 |
| 4 | 售后力量 | 制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。 |
| 5 | 备件保证 | 制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。 |
| 6 | 技术手册 | 提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。 |
| 7 | 易损配件及耗材 | 如有，提供易损件及耗材的清单、价格及更换周期。 |
| 8 | 质保期 | 整机原厂全保≥3年。 |
| 9 | 培训服务要求 | 设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。 |
| 四 | 其他条款 |  |
| 1 | 交货时间 | 合同签订后接到买方通知30天内交付。 |
| 2 | 验收期限 | 到货后30天内完成验收。 |
| 3 | 付款方式 | 验收合格后，支付总价款的100%。 |
| 4 | 生产日期 | 产品生产日期应在1年以内。 |
| 五 | 设备配置（单套） |  |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 水平转子 | 1个 |
| 3 | 5ml离心管适配器 | 1套 |
| 4 | 50ml离心管适配器 | 1套 |
| 5 | 首次计量合格证书 | 1份 |