	序号
	参数指标
	科室需求

	一
	技术部分

	1
	组成
	包含水箱、磁场线圈及感应金属板、驱动电路、控制电路和操作面板。

	2
	水箱容积
	≥25L

	3
	磁场强度
	≤0.1特斯拉

	4
	磁场基波频率范围
	22-38kHz

	5
	磁场调制频率范围
	100Hz±10Hz

	6
	功能
	具备温度设定、实际温度及恒温时间显示功能。

	7
	水温调节范围
	35-48℃，调节步进值1℃，温度准确度≤±2℃。

	8
	定时设定范围
	0—30分钟，调节步进值5分钟；定时误差≤20秒。

	9
	温度显示
	数字显示实际水温和恒温设定水温，最小分辨率为1℃。

	10
	恒温过程温度变化范围
	≤±2℃

	11
	浸泡范围
	能浸泡到小腿部位，配备专用的药浴袋。

	12
	提示音
	开机、设置输入、工作结束具备声提示音。

	二
	商务部分

	1
	维护保养 
	每年免费提供正规保养不少于1次。记录维护保养报告留采购人备案。

	2
	维修响应
	提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。

	3
	完好率
	≥95%，超出天数按1：2延长保修期。

	4
	售后力量
	制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

	5
	备件保证
	制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。

	6
	技术手册
	提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。

	7
	质保期
	整机原厂全保≥3年。

	8
	培训服务要求
	设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。

	三
	其他条款

	1
	交货时间
	合同签订后接到买方通知15天内交付。

	2
	验收期限
	到货后15天内完成验收。

	3
	付款方式
	验收合格后，支付合同总价款的100%。

	4
	生产日期
	产品生产日期应在1年以内。

	四
	设备配置

	1
	主机
	2台

	2
	专用袋
	220个


 1 / 1

