设备技术指标
	序号
	参数
	科室需求

	一.
	系统主要参数
	

	1
	规格
	两联

	2
	光源
	采用LED光源，使用寿命可达5万小时以上

	3
	整机外框结构材质
	采用全铝结构，能散热迅速，减少 LED光衰、色衰，坚固耐用

	4
	整机厚度
	≤25mm

	5
	夹片方式
	采用304不锈钢材质，滚针滚珠自锁式夹片机构

	6
	外形尺寸(长×宽×厚)
	≤900mm×500mm×25mm

	7
	观察屏幕尺寸(长×宽)
	≤750mm×450mm，尽可能减少两张14×17英寸标准胶片夹上后边缘的多余漏光

	8
	亮度调节范围
	亮度可调，最大额定亮度≥4000cd/㎡，最小亮度≤300ccd/㎡，适合阅读不同密度胶片

	9
	均匀度
	均匀度≥70%，无闪烁，无暗区，图像清晰，无视觉疲劳

	10
	色温 
	色温6500±500K，正白不刺眼

	11
	整机重量
	≤8kg

	12
	输入功率
	≤90VA

	二.
	售后服务
	　

	1
	保修期
	整机原厂全保不少于5年。

	2
	维护保养 
	每年免费提供正规保养不少于2次。记录维护保养报告留采购人备案。

	3
	维修响应
	提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务。售后工程师报修后24小时内到场。

	4
	完好率
	≥95%，超出天数按1：2延长保修期。

	5
	售后力量
	制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师。

	6
	备机备品
	免费提供备用机和备品。

	7
	备件保证
	制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应。

	8
	技术手册
	提供完整的中文使用手册和中文维修维护手册。

	9
	易损配件
	提供易损配件的清单、价格和更换周期。

	三.
	培训服务
	　

	1
	培训服务要求
	设备使用期间提供免费且不限次培训服务，对使用人员、工程技术人员不定期进行技术培训，包括但不限于设备的使用、维护、保养、常见故障判断、常见故障处理等。

	四．
	设备配置
	　

	1
	观片灯
	1台

	2
	电源线
	1根

	3
	说明书、合格证、保修卡
	1份

	4
	按医院需要免费提供安装支架或墙壁挂钩
	1套


 2 / 2

