
需求参数指标表
带“★”条款为废标条款，不允许出现负偏离，否则按照无效响应处理；
[bookmark: _GoBack]带“▲”条款为重要条款，评审标准中可设置更高分值。
	序号
	参数指标
	科室需求

	一.
	价格

	★1
	单台价格预算
	≤0.30万元

	二.
	技术部分

	1
	技术参数要求

	1.1
	整机要求
	适用于测量患者血压及脉搏数，便携常规病房使用，主机和袖带均可用酒精擦拭消毒

	1.2
	测量原理
	示波法或听诊法

	1.3
	测量位置
	左右上臂

	1.4
	数值显示方式
	LCD 显示

	▲1.5
	适用手臂周长
	17～32cm（可配多种型号袖带）

	▲1.6
	血压测量范围
	0～299mmHg（0～39.9kPa）

	▲1.7
	血压测量精度
	≤±3mmHg（±0.4KPa）

	▲1.8
	脉搏测量范围
	40～180次/分

	▲1.9
	脉搏测量精度
	≤±5%

	1.10
	不规则脉波检测功能
	具备

	1.11
	测量过程中身体移动检测功能
	具备

	1.12
	供电续航要求
	交直流两用，配备可充电电池，新电池充满电状态下可测量≥300次

	1.13
	重量要求
	≤0.60kg

	1.14
	消毒要求
	主机和袖带均可用酒精擦拭消毒

	1.15
	安全保障功能
	具备自动排气等功能

	1.16
	使用寿命要求
	使用次数≥10万次，医用耐久性设计

	1.17
	电气安全要求
	Ⅱ类/内部电源，BF型应用部分设备

	2
	单套设备配置

	★2.1
	主机
	1（台）

	★2.2
	成人袖带（M号：22-32cm）
	1（套）

	★2.3
	儿童袖带（​S号：17-22cm）
	2（套）

	★2.4
	充电电池
	1（组）

	★2.5
	电源适配器
	1（个）

	★2.6
	其他配套附件
	1（套）

	三.
	商务部分

	1
	验收要求

	1.1
	交货时限
	合同签订后30天内交付

	1.2
	生产日期
	生产日期应在到货验收时间1年以内。同时，如为医疗器械，生产日期应在投标文件所提供的医疗器械注册证有效期范围内

	1.3
	到货验收
	供货商负责按医学工程处要求将设备送至指定交货地点，并按照厂家和采购人要求完成设备的安装调试，确保设备运行正常

	1.4
	质量验收
	根据医院要求免费提供设备到货后的首次计量等必要验收检测，并向医学工程处提供计量证书、检测报告等作为质量验收必要证明文件，设备保修期以质量验收合格之日起计算

	2
	培训要求

	2
	培训要求
	对采购人免费提供不限次培训服务，包括但不限于使用操作、维修、维护、检测等

	3
	售后要求

	3.1
	质保期
	主机原厂全保≥3年，附件原厂全保≥1年

	3.2
	设备安全
	在使用期间，如发生因锂电池自燃或爆炸等不良事件造成设备损毁，须赔偿原配置要求的设备

	3.3
	维护保养
	每年免费提供正规保养不少于1次，记录维护保养报告留采购人备案

	3.4
	维修响应
	要求提供7*24小时电话专线技术支持，专人接听，并配有经验丰富的技术工程师和临床应用专家提供指导服务，售后工程师报修后4小时内到场

	3.5
	完好率
	≥95%，超出天数按1：3延长保修期

	3.6
	升级交互
	免费开放所有数字通讯接口及协议，终身免费提供系统软件升级服务（如有）

	3.7
	售后力量
	制造商在北京地区设有售后维修点，并配有厂家培训合格的专业售后工程师

	3.8
	备件保证
	制造商在中国境内设有备件库，保证10年以上备件供应

	3.9
	技术手册
	免费提供项目中文版使用手册、维修维护手册和维修密码，免费提供系统操作和维修的必要专用工具及技术咨询

	四.
	其他

	4.1
	验收期限
	货物全部交付后30天内完成验收

	4.2
	付款方式
	验收合格后，支付项目总价款的100% 

	4.3
	是否允许进口
	不涉及

	4.4
	是否专门面向中小企业
	不涉及
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